中山市陈星海医院有限公司转移担架采购项目

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对转移担架进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。公示期为四个工作日（自2021年9月27日至2021年9月29日），文件下载网址：陈星海医院网页。 一、采购项目编号： 二、采购项目名称：转移担架 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价，一次报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）响应供应商依法取得医疗器械经营企业许可证，并且经营范围含相关医疗设备产品及服务； （四）响应供应商须提供该所投产品的医疗器械注册证（注册产品适用范围含相关设备）； （五）响应供应商必须出具合法的针对本项目的授权书（授权书可在预中标后五天内提供）； （六）配套使用耗材必须是广东省药品交易中心耗材交易系统中选产品，并提供产品编码。 （七）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2021年9月29日中午12：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：3086887993@qq.com（请注明项目名称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人:周小姐 联系电话：0760-22279340 传真号码：0760-22278031 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 E-MAIL：cxhyy-hospital@163.com 中山市陈星海医院有限公司 2021年9月27日..

用户需求书

中山市陈星海医院转移担架技术参数

- 数量：1套

- 技术参数

- 用于医疗紧急救援时高层无电梯住宅转移伤员病患的步梯的专用设备。

- 设备自重≦10 Kg，设置简单轻便，方便携带。

- 主体用航空合金烤漆材料，具有高强度硬性和韧性，抗腐蚀性强。

- 具备高操控性和机动性的四轮。前轮需万向带刹车，后轮定向轮。

- 具备履带式结构，履带用超高分子热塑性橡胶，无需硫化、耐磨、耐水、耐油、耐老化、耐化学品（酸、碱）、耐低温、无异味

- 具备申拉杆式搬运扶手设计，≧3挡可调，最大拉伸长度≧146cm。

- 配备两条聚丙烯安全固定带。

- 具备合理的框架结构，留有专用脚踏空间，病人专用扶手。

- 具备安全易用的折叠功能，可折叠存放。折叠深度≦22cm，折叠宽度≦51cm。折叠长度≦108c

- 具备聚氯乙烯材料分体座椅，可防污、清洗、消毒。

- 设备最大负荷重量≧150Kg.

- 具备（国家级）医疗设备备案凭证。具有专业的售后服务队伍，能对仪器进行安装、培训和终身维护。

三、每套配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |  |
| 2 | 合格证 | 1份 |  |
| 3 | 保修卡 | 1份 |  |
| 4 | 说明书 | 1套 |  |

| 供 应 商： |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |