中山市陈星海医院有限公司 口腔科设备一批采购项目

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对“口腔科设备一批 ”进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加，公示期自2025年9月15日至2025年9月19日，文件下载网址：https://www.cxhyy.com/zbcg中山陈星海中西医结合医院官网。 一、采购项目编号：CXH2025053 - 二、采购项目名称: 口腔科设备一批 - 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价。 （二）合格的响应供应商应对所采购货物和服务进行报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）响应供应商依法取得医疗器械经营企业许可证，并且经营范围含相关医疗设备产品及服务； （四）响应供应商须提供该所投产品的医疗器械注册证（注册产品适用范围含相关设备）； （五）响应供应商必须出具合法的针对本项目的授权书（授权书可在预中标后五天内提供）； （六）配套使用耗材是广东省药品交易中心耗材交易系统中选产品，需提供产品编码。 （七）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年9月19日上午9：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（邮件标题：项目名称+配送公司简称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：钟小姐 联系电话：0760-22586732 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 E-MAIL：cxhyy-hospital@163.com 中山市陈星海医院有限公司 2025年9月15日 二、《用户需求书》 中山陈星海中西医结合医院 一、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 具备医疗器械注册证 ； - 设备使用年限≥10年； - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于医疗机构作口腔颌面部 X 射线影像诊断。 - 技术参数 - 视野要求：水平视野≥16cm，垂直视野≥13cm（提供第三方证明文件）； - 球管电压：涵盖60-99kVp； - 球管电流：涵盖4-10mA； - 球管焦点大小：0.5mm且符合IEC60336-1993标准； - 影像探测器数量：全景/CT、头颅共2个； - 具备全景功能，头颅定位功能、CT功能； - 具备便捷的患者定位设计，有激光定位功能等； - 具备触摸式/物理式按键控制面板，可控制立柱升降、激光定位灯、预设电压值、调节电压值、预置电流值、调节电流值等； - 设备立柱伸缩为电动调节； - 数据传输方式稳定、快捷； - 全景及头颅定位夹/定位位置，均可消毒可高温高压灭菌 - 具备2D软件基本功能：图像放大、缩小；亮度、对比度调节；标记、画线、距离测量；骨密度测量、种植模拟等； - 3D软件基本功能：MPR多平面重建；坐标轴旋转、移动；序列断层重建；曲面断层重建；自动及手动重建曲线；自动及手动神经管标记；种植模拟；自定义种植体；多种三维重建模式；三维成像范围调节；TMJ关节三维查看；气道测量与分析；数据输出、刻盘、格式转换等（参考）。 - 具备多用户网络终端，各科室可连接使用，支持多个客户端的同时进行三维种植计划功能。 - 可免费开放端口连接医院PACS系统。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备; 1套. 2; 控制面板; 1套. 3; 可伸缩立柱+底座; 1套. 4; 平板探测器; 1套. 5; 3D重建服务器; 1套. 6; 影像数据库; 1套. 7; 3D软件; 1套. 8; 2D软件; 1套. 9; 电脑（包含主机、键盘、鼠标等）; 1套. 10; 数据传输线; 1套. 11; 高压发生器; 1套. 12; 电源线; 1根. 13; 说明书; 1套. 14; 保修卡; 1套. 15; 合格证; 1套. 二、牙科X射线机技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 具备医疗器械注册证 ； - 设备使用年限≥8年； - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于医疗机构作口腔颌面部 X 射线影像诊断。 - 技术参数 - 类型要求：高频坐式； - 管电压：65KV±10%（参考）； - 管电流：7mA±20%（参考）； - 射线焦点：0.4mm（参考）； - 限束器出口方向直径：60mm（参考）； - 限束器焦点-皮肤距离：20.5cm±0.5cm； - 输出辐射场：圆形，φ6cm±0.5cm； - 靶材：钨； - 靶角：12.5°； - 具备固有滤过、附加滤过； - 漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h； - 具备具有故障自动检测，故障代码显示功能，参数可重新设置并保存； - 具备多种拍摄模式； - X射线管头水平面上旋转角度360°； - X射线管头垂直移动范围：≥270°； - X射线管头垂直移动范围：≥500mm； - 座椅面上线移动范围：120mm； - 可免费开放端口连接医院PACS系统。 - 配置清单 三、牙片宝技术参数 序号; 名称; 数量. 1; X射线机头组件; 1套. 2; 压缩臂组件; 1套. 3; 立柱组件; 1套. 4; 底盘组件; 1套. 5; 手持曝光器; 1套. 6; 程控器组件; 1套. 7; 座椅; 1套. 8; 靠背; 1套. 9; 电源线; 1套. 10; 手控器线; 1套. 11; 电源线; 1根. 12; 说明书; 1套. 13; 保修卡; 1套. 14; 合格证; 1套. - 数量：1套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于用于扫描 IP 影像板的潜影信息形成口内牙科数字化 X 射线图像，并对图像进行浏览、处理和查阅，配合牙科X射线机诊断使用。 - 技术参数 - IP影像板型号：#0、#1、#2、#3。 - IP影像板有效成像面积偏差值应不大于标称值的±5%±1mm。 - 获取影像时的位：16 bits/pixel（参考）。 - 分辨率：20LP/mm（参考）。 - 像素尺寸：25μm（参考）。 - 图像成像时间：＜27s。 - 在指定IP板有效成像区域、像素大小、位深的条件下，每小时处理IP影像板的数量应不少于140 张，偏差不应大于10%。 - 影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）。 - IP影像板曝光后立即测量的曝光指数与放置15min后测量的曝光指数变化应不大于15%。 - 运行模式：连续运行设备。 - 具备至少2种扫描模式：快速扫描、标准扫描，在不同扫片模式下可以选择至少4种图像处理模式：口内精细、口内高清、口内龋齿、口内根管等。 - 电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM图片格式。 - 电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。 - 扫描完成后，影像数据可自动被擦除。 - 医疗数字影像和通信标准符合DICOM3.0标准。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; IP影像板; 1套. 3; 影像工作站; 1套. 4; 电源线; 1根. 5; 说明书; 1套. 6; 保修卡; 1套. 7; 合格证; 1套. 四、口腔科综合治疗仪技术参数 - 数量：16套 - 总体要求 - 具备医疗器械注册证 ； - 设备使用年限≥15年； - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于医疗机构作口腔综合治疗使用。 - 技术参数 患者座椅 1.座垫面离地面高度：最低≤390mm（参考），最高≥800mm （参考） 2. 椅位载重量：≥150KG 3. 牙椅具有急救位功能，用于预防突发事件。 4. 椅位具有下降安全保护装置。 5. 牙椅具有符合国标的紧急急停开关，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。 6 .牙椅底座上带脚控控制，可控制牙椅的升降及仰卧。 医师单元 1. 分体式推车具有电机自动电动升降功能。 2.推车器械盘具有置物盘，均可直接拆卸清洗。 3.分体式推车配有水、气快接口，≥2个供电插孔方便其他设备使用。 4.主控面板可设置多个记忆椅位，冲痰，漱口，加热等按键。 5. 牙椅配备一键管路反冲洗消毒功能，同时对手机管路，洁牙机管路，主控和副控三用枪以及簌口水进行消毒，无需通过脚踏控制。 助手单元 1. 副控面板上具有SET功能设置键、漱口位键，有升降、仰卧、加热、复位键等功能。 2.治疗机侧箱水气系统与电路系统钢板双侧分离。 3.具备一体成型陶瓷痰盂，可向内旋转90°，无需工具，即可取下清洁和消毒。 4.侧箱与牙椅连接臂可以实现180°旋转，方便侧箱转到牙椅的左、右侧以及前方。 5.副控标配三用枪，并且三用枪可以实现恒温供水。 口腔灯 具备LED光源，具有至少三种光源可选择，可防止光固化树脂提前固化，可感应式控制防止交叉感染。 脚踏开关 具备脚开关带手机冷却吹屑功能，手机在操作过程中无需换三用枪，具有吹气功能。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 患者座椅; 1套. 2; 医师单元; 1套. 3; 助手单元; 1套. 4; 口腔灯; 1套. 5; 脚踏开关; 1套. 6; 医师椅; 2套. 7; 电源线; 1根. 8; 说明书; 1套. 9; 保修卡; 1套. 10; 合格证; 1套. 五、静音空气压缩机技术参数 - 数量：3套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于医疗机构作口腔科使用。 - 技术参数 可支持治疗机5台的空气压缩机1套 1.启动和停机压力(bar)可调 2. 控制方式：自动开/关（压力感应检测） 3. 安全阀压力：8.8bar。 4. 储气罐容量：≥60L。 5. 气流量：≥150@5bar(L/min)。 6 .噪音等级：≤55@7bar[dB(A)]。 - 具备专用机头 - 可实时感应储气罐的压力，实现整机的自动启停 - 可压力传感器 - 具备自动排水功能 - 具备欠压过压保护 - 具备故障提示和报警功能 可支持治疗机8台的空气压缩机2套 1.启动和停机压力(bar)可调 2. 控制方式：自动开/关（压力感应检测） 3. 安全阀压力：8.8bar。 4. 储气罐容量：≥100L。 5. 气流量：≥300@5bar(L/min)。 6 .噪音等级：≤70@7bar[dB(A)]。 7.具备专用机头 8.可实时感应储气罐的压力，实现整机的自动启停 9.可压力传感器 10.具备自动排水功能 11.具备欠压过压保护 10.具备故障提示和报警功能 - 配置清单 可支持治疗机5台的空气压缩机1套 序号; 名称; 数量. 1; 压缩机机头; 1套. 2; 智能控制盒; 1套. 3; 压力传感器; 1套. 4; 安全阀; 1套. 5; 二位二通电磁阀; 1套. 6; 单向阀; 1套. 7; 储气罐; 1套. 8; 自动排水阀; 1套. 9; 压力表; 1套. 10; 空气过滤器; 1套. 11; 消音箱; 1套. 12; 吸附式干燥器; 1套. 13; 说明书; 1套. 14; 保修卡; 1套. 15; 合格证; 1套. 可支持治疗机8台的空气压缩机2套 序号; 名称; 数量. 1; 压缩机机头; 1套. 2; 智能控制盒; 1套. 3; 压力传感器; 1套. 4; 安全阀; 1套. 5; 二位二通电磁阀; 1套. 6; 单向阀; 1套. 7; 储气罐; 1套. 8; 自动排水阀; 1套. 9; 空气过滤器; 1套. 10; 说明书; 1套. 11; 保修卡; 1套. 12; 合格证; 1套. 六、静音负压机技术参数 - 数量：3套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于医疗机构作口腔科使用。 - 技术参数 可支持治疗机5台的负压机1套 - 负压压力：-21 bar； - 最大气流量：1300 L/min； - 噪音等级：≤56@7bar[dB(A)； - 抽吸接口：Ø40； - 排水接口：Ø20； - 排气接口：Ø50； - 具备大流量风机； - 具备自动控制系统：自动感应牙椅工作状态，实现启动和停止； - 具备延时抽吸功能：延时30秒停止抽吸工作，尽可能保障牙椅停止工作之后将残留管道内的脏物抽净； - 具备过载保护功能； - 具备抽吸机过滤器； - 具备全抽全排的抽吸工作功能； - 满足牙椅强弱吸使用。 可支持治疗机8台的负压机2套 - 负压压力：-21 bar； - 最大气流量：2000 L/min； - 噪音等级：≤65@7bar[dB(A)； - 抽吸接口：Ø50； - 排水接口：Ø20； - 排气接口：Ø50； - 具备大流量风机； - 具备自动控制系统：自动感应牙椅工作状态，实现启动和停止； - 具备延时抽吸功能：延时30秒停止抽吸工作，尽可能保障牙椅停止工作之后将残留管道内的脏物抽净； - 具备过载保护功能； - 具备抽吸机过滤器； - 具备全抽全排的抽吸工作功能； - 满足牙椅强弱吸使用； - 具备高性能变频器，变频风机； - 具备风机故障保护系统，压力感应自动变频，污水分离装置，耐腐蚀的分离器； - 静音，低噪音设计。 - 配置清单 可支持治疗机5台的空气压缩机1套 序号; 名称; 数量. 1; 钣金箱体; 1套. 2; 接触器; 1套. 3; 控制电路板; 1套. 4; 散热风扇; 1套. 5; 过载保护器; 1套. 6; 高压漩涡式真空泵; 1套. 7; 分离器; 1套. 8; 钣金箱体; 1套. 9; 接触器; 1套. 10; 说明书; 1套. 11; 保修卡; 1套. 12; 合格证; 1套. 可支持治疗机8台的空气压缩机2套 序号; 名称; 数量. 1; 钣金箱体; 1套. 2; 高性能变频器; 1套. 3; 电源滤波器; 1套. 4; 控制电路板; 1套. 5; 散热风扇; 1套. 6; 压力变送器; 1套. 7; 过载保护器; 1套. 8; 高压漩涡式真空泵; 1套. 9; 分离器组件（包括分离电机、分离器）; 1套. 10; 说明书; 1套. 11; 保修卡; 1套. 12; 合格证; 1套. 七、纯水/微酸水（净化消毒）一体机技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于各种牙科手机，全自动外部水清洗、内部干洗、消毒、干燥、注油等。 - 技术参数 - 源水水质: 市政自来水管网水源； - 纯水箱材质：304不锈钢或更优材质； - 设备具备双制水，双储水，双供水功能，有独立的两套系统，互不干涉； - 整套设备配备全自动供水泵供水， 可适应远距离≥25m用水点使用，可根据用水点的 使用情况，供水泵自动启停运行； - 纯水产水量≥200L/H,微酸水产水量≥200L/H，纯水箱容积为≥150L，微酸水水箱容积≥150L； - 整机设备满足《GB 28234-2020 酸性电解水生成器卫生要求》微酸水国家标准技术指 标 pH 值 5.0-6.5，ORP 值≥600mv，有效氯含量 10-80mg/L - 具备液晶屏，可实时在线显示 pH 值、 ORP 值、有效氯含量等指标参 数，随时监测消毒液的技术指标； - 消毒液浓度参数可通过任意设定调节； - 碱水出口具有开机停机自动冲洗功能； - 具备缺水、运行电流等中文报警内容显示，同时伴有声音报警； - 消毒液使用后无残留、无刺激、无毒副作用； - 出水水质符合团体标准 T/WSJD 40-2023《口腔综合治疗台水路清洗消毒技术规范》用水要求； - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 全套管道; 1套. 3; 微酸水水箱; 1套. 4; 纯水箱; 1套. 5; 电源线; 1根. 6; 说明书; 1套. 7; 保修卡; 1套. 8; 合格证; 1套. 八、纯水机技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于各种牙科手机，全自动外部水清洗、内部干洗、消毒、干燥、注油等。 - 技术参数 - 源水水质: 市政自来水管网水源； - 产水量: ≧ 100 L/h； - 产水水质标准: 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准及WS506-2016口腔科牙椅用水及口腔诊疗器械清洗的标准； - 具备自动控制系统，全过程微电脑控制，实时在线显示设备运行状态(水质、流量、压力等)，整个控制系统具备自动功能(自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等)具备数码显示，显示清晰，支持消毒时间累计查询； - 运行流程：预处理+单级反渗透+无菌储存+纯水恒压供水； - 受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行； - 主机系统管件用纯水专用PP 管道或更优材质的管道； - 具备预处理系统、反渗透系统、纯水供水系统和在线监测产水水质系统； - 具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能； - 具备漏水检测功能。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 压力罐等; 1套. 3; 电源线; 1根. 4; 说明书; 1套. 5; 保修卡; 1套. 6; 合格证; 1套. 九、口腔根管治疗马达技术参数 - 数量：5套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于各种牙科手机，全自动外部水清洗、内部干洗、消毒、干燥、注油等。 - 技术参数 - 减速比为16：1（参考）的弯机头； - 马达可以调节的程序：转速，扭矩，减速比等； - 转速可调节范围：涵盖120 – 800 rpm； - 扭矩可调节范围：涵盖0.6~5.2Ncm； - 马达含有自动反转功能（挫在根管内遇到的阻力大于马达的设定值时，锉自动停止逆时针转出根管，有效防止断针）； - 马达兼容市场上绝大多数镍钛器械 - 马达机头6个方向调节、不同牙位均能轻松预备； - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 控制主机; 1套. 2; 弯机头; 1套. 3; 机头座; 1套. 4; 马达手柄连线; 1套. 5; 充电器; 1套. 6; 喷嘴（用于润滑）; 1套. 7; 说明书; 1套. 8; 保修卡; 1套. 9; 合格证; 1套. 十、根管长度测定仪技术参数 - 数量：8套 - 总体要求 - 具备医疗器械注册证 ； - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于测量牙根尖位置。 - 技术参数 - 具备彩色显示屏幕； - 具备多频根尖定位功能； - 具备根尖区放大功能； - 具备可充电电池； - 设备符合IEC60601-1安全标准以及CE符合性标志要求； - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 唇勾; 2套. 3; 锉夹; 2套. 4; 连接叉; 2套. 5; 测量电缆; 1套. 6; 充电器; 1套. 7; 说明书; 1套. 8; 保修卡; 1套. 9; 合格证; 1套. 十一、热牙胶充填仪技术参数 - 数量：3套 - 总体要求 - 具备医疗器械注册证 ； - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的填充治疗。 - 技术参数 - （1） 1.有七种预设温度可选择：90℃、120℃、150℃、180℃、200℃、230℃、250℃； 2.显示屏可设置为适应左手或者右手操作； 3.热熔牙胶充填机釆用无线设计； 4.温控灵敏，显示简洁，操作方便； 5.充电底座可实时监控电池温度； 6.具备安全的保护机制，拥有3-10秒可调的加热保护时间，超时自动停止加热。在无操作十分钟后将自动关机； 7.手柄要求轻便小巧，电池可更换，操作灵活，整机寿命长； - （2） - 1.无线手持式； - 2.标配4枚可重复使用的注胶针，至少有7款可重复使用注胶针型号供选购； - 3.可选配一次性使用注胶针； - 4.银针可360°旋转，直接旋转保护罩就可以旋转银针角度； - 5.牙胶棒可以直接装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶； - 6.有液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数 - 7.配备2颗2000mAh大容量电池，可1秒快速更换，充满电可供充填大概100个根管； - 8.充电底座可以实时监控电池温度； - 9.有牙胶余量指示窗，显示牙胶余量情况； - 10.超时自动停止加热，超时自动关机功能； - 11.有至少5个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，100℃、120℃、150℃、180℃、200℃； - 12.有至少3个注胶速度档位可以选择； - 13.加热系统10-16秒即可加热到200℃，牙胶用完后推杆仅需8秒即可回退复位到初始位置装入新牙胶棒，即使装入半根牙胶棒，也只需3-4秒即可出胶。 - 配置清单 序号; （1）名称; 数量. 1; 加热充填手柄; 1套. 2; 充电底座; 1套. 3; 电源适配器; 1套. 4; 工作尖（规格可选）; 4套. 5; 工作尖隔热套; 4套. 6; 说明书; 1套. 7; 保修卡; 1套. 8; 合格证; 1套. 序号; （2）名称; 数量. 1; 加热充填手柄; 1套. 2; 充电底座; 1套. 3; 电池; 2套. 4; 电源适配器; 1套. 5; 注胶针（规格可选）; 4套. 6; 隔热保护罩; 2套. 7; 注胶针扳手; 1套. 8; 清洁环; 1根. 9; 说明书; 1套. 10; 保修卡; 1套. 11; 合格证; 1套. 十二、医用清洗消毒器技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于各种牙科手机，全自动外部水清洗、内部干洗、消毒、干燥、注油等。 - 技术参数 - 符合新口腔消毒技术规范要求，可支持≥36支高、低速手机同时养护； - 容积：≥60L； - 养护油罐容量：1L； - 干洗油罐容量：1L； - 空气压力：0.3MPa； - 额定外接水压：0.2-0.35MPa，支持冷水和热水清洗； - 水流量：水龙头全开，每分钟8L以上； - 干燥方式：PTC热风烘干； - 工作噪音：≤70dB； - 具有简单湿热消毒功能80°以备清洗养护干燥（物表干燥）后继续灭菌； - 电脑控制清洗养护、一键养护、干燥等至少三种工作模式； - 一体式ABS注塑内外胆，耐高温，耐腐蚀； - 具备快速手机不锈钢接头； - 具备油雾泵，可喷雾注油； - 具备主清洗泵，主动排水泵 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 进水管、排水管; 1套. 3; 全套快插头; 1套. 4; 养护油; 1套. 5; 干洗油; 1套. 6; 纤维布; 1套. 7; 双线卡箍; 1套. 8; 气管接头; 1套. 9; 清洗酶; 1套. 10; 打印纸; 1套. 11; 电源线; 1根. 12; 说明书; 1套. 13; 保修卡; 1套. 14; 合格证; 1套. 十三、空气消毒机技术参数 - 数量：15套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于各种牙科手机，全自动外部水清洗、内部干洗、消毒、干燥、注油等。 - 技术参数 - 机型要求:壁挂式； - 适用消毒体积40m3； - 循环风量≥600m/h； - 负氧离子释放量:≥4x107个/cm3； - 具备数码显示，显示清晰，支持消毒时间累计查询； - 紫外线灯管下方垂直中心1m处的辐射照度值为≥206μw/cm2； - 设备使用寿命长、有高强度紫外线杀菌(机内入风口遮光板中心处紫外线辐射照度≥11397μw/cm2，灯管下方垂直中心1m处辐射照度≥200μw/cm2； - 具备高效负离子静电去除烟尘及细菌、清新净化空气去除房间异味； - 具有活性炭过滤网，有效过滤空气中颗粒物，毛发，去除甲醛等； - 远红外遥控操作，微电脑程控自动运行，可定时关机； - 噪音:≤50db； - 配置医用H型紫外线灯管2组，辐照强度13800uw/cm2*2； - 动态消毒人机共存，动态紫外线循环风持续消毒，紫外线泄漏量≤1uw/cm2； - 空气消毒机工作1h后对空气中白色葡萄球菌灭杀率≥99.90%，对空气中自然菌消亡率≥98%； - 设备生产制造商需提供有效期期内消毒产品卫生许可证书(提供消毒产品生产企业卫生许可证复印件)； - 设备具有嵌入式系统自主知识产权证书(提供自主软件著作产权证书复印件)； - 生产商需具有AAA级认证及ISO9001、ISO45001、ISO14001认证，提供相关证件。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 电源线; 1根. 3; 说明书; 1套. 4; 保修卡; 1套. 5; 合格证; 1套. 十四、移动柜技术参数 - 数量：13套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于口腔科使用，防腐，防霉、防锈、防水、防静电、防氧化，耐刮、耐磨、耐高温，无甲醛、无油漆、无异味。 - 技术参数 - 柜体：高光亚克力环保板材 - 台面：高光亚克力 - 规格：长510、宽430、高830 - 配置：柜体：亚克力+PVC内抽 - 台面：高光亚克力流畅台 - 导轨：黑钢阻尼三节导轨 - 拉手：精铸钢拉手 - 标配：器械托盘1个 - 轮子：硅胶静音含轴承带刹车脚轮 - 锁具：精选配件锁 - 具备五层抽屉 - 无缝粘接 顺畅封边 边角光滑不割手 3CM当边条 - 三节全拉开设计，核心内置缓冲阻尼器； - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 移动柜; 1套. 2; 说明书; 1套. 3; 保修卡; 1套. 4; 合格证; 1套. 十五、光固化机技术参数 - 数量：10套 - 总体要求 - 具备医疗器械注册证 ； - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于口腔科固化使用。 - 技术参数 - 具备两种工作模式：标准模式，高光强模式。 - 时间可设定为：1秒，3秒，5秒，10秒，15秒，20秒。 - 可以恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果。 - 具备大容量电池，一次性充满电，光照10秒/次，可连续使用1000次以上，光照3秒/次，可连续使用1200次以上。 - 具备可360°旋转金属前接头，配聚光透镜，光学有效面积：38.5mm²-95mm²。 - 机头小，便于后牙固化。 - 波长：385nm-515nm，宽谱固化，可聚合市面上绝大多数牙科光固化材料。 - 光照强度：1000-2500mW/cm²。 - 具备两蓝一紫LED灯。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 光固化主机; 1套. 2; 遮光片; 1套. 3; 电源适配器; 1套. 4; 充电座; 1套. 5; 一次性隔离套; 1套. 6; 说明书; 1套. 7; 保修卡; 1套. 8; 合格证; 1套. 十六、口腔科手术显微镜技术参数 - 数量：2套 - 总体要求 - 具备医疗器械注册证 ； - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于在非眼科手术过程中放大手术区域细节。 - 技术参数 - 总放大倍率：3.4×～20.4×； - 视场直径：涵盖Ø61.8 mm～Ø10.3 mm； - 大物镜焦距：F=250mm； - 大变焦物镜，适用于牙科所有不同高度的工作距离； - 目镜视度调节范围±7D； - 目镜倍率12.5×；； - 具备双目镜筒，主镜目镜筒视角0°～210°，瞳距调节范围52~75mm； - 配备医用LED光源，寿命≥7万小时，物面最高照度≥70000lx； - 内置滤光片：黄色滤光片、绿色滤光片； - 最大伸展半径1518mm； - 垂直调节范围(地面至大物镜)790mm~1310mm； - 具备平衡臂系统，悬臂等； - 具备超高清摄像系统，可拍照录像回放、冻结、电子放大等。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 显微镜主机（带支架）; 1套. 2; 目镜; 1套. 3; 双目镜筒; 1套. 4; 集成影像系统; 1套. 5; 平衡臂系统; 1套. 6; 保护罩（整套）; 1套. 7; 防溅罩; 1套. 8; 电源线; 1根. 9; 说明书; 1套. 10; 保修卡; 1套. 11; 合格证; 1套. 十七、牙科种植机技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 具备医疗器械注册证 ； - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于口腔科使用。 - 技术参数 - 马达空载转速：300~40,000 r/min； - 弯手机齿轮速比（标配）：20:1； - 扭矩范围：5~80 N•cm； - 蠕动泵流量：0~135mL/min； - 适配多种转速比的机头: 1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1； - 水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成； - 有简易模式和标准模式两种选择； - 植入过程维持扭力输出，使植入扭力更精准； - 植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩； - 每次开机自动进行扭力校准； - 具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 手柄支架; 1套. 3; 一次使用冲洗管; 1套. 4; 水瓶挂钩; 1套. 5; 多功能脚踏; 1套. 6; 无刷带光电机; 1套. 7; 轴承带光弯手机; 1套. 8; 说明书; 1套. 9; 保修卡; 1套. 10; 合格证; 1套. 十八、超声骨刀机技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 具备医疗器械注册证 ； - 适用于口腔科使用。 - 技术参数 - 工作尖尖端主振幅：20~80um； - 工作尖尖端横向振幅：≤30um； - 工作尖振动频率：24.0 KHz ~29.5 KHz； - 蠕动泵流量：30~110ml/min ； - 导出的输出声功率：200~500mW； - 主声输出面积：<10 mm2 ； - 次级横振声输出面积：<20 mm2 ； - 具备彩色触摸晶屏，中文显示； - 具备选择性切割识别； - 具备快速频率跟踪，性能更稳定、切割高效； - 具备微动力系统； - 具备爱故障报警； - 手柄能耐高温和高压消毒； - 具备静音泵供水系统； - 具备多功能脚踏。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 手柄; 1套. 3; 直线平齿刀头工作尖; 1套. 4; 直线交错锯齿刀头工作尖; 1套. 5; 直线扁平圆头工作尖; 1套. 6; 直线扁平直头工作尖; 1套. 7; 直线薄刃刀头工作尖; 1套. 8; 表面镀砂，圆头磨头工作尖; 1套. 9; 说明书; 1套. 10; 保修卡; 1套. 11; 合格证; 1套. 十九、超声喷砂牙周治疗仪技术参数 - 数量：4套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 具备医疗器械注册证 ； - 适用于龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能使用。 - 技术参数 - 具备可充电锂电池； - 输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差：±50%； - 输出的尖端振动频率：30±5kHz； - 输出的半偏移力（最大值）：10N 偏差：±50%； - 尖端输出功率：3W～20W； - 进水压力：1bar～5bar (0.1MPa～0.5MPa)； - 进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)； - 主机配备超声和喷砂手柄支架，可根据所选用工作手柄自动切换工作模式，手柄放回支架时自动停止工作； - 具备液晶屏，可简洁清晰进行功率、水量、温度调节； - 具备双水路切换，可实现水瓶供水，也可使用外接水路供水； - 具备水瓶供水提示灯； - 水瓶供水模式下，隔膜泵运行，供水稳定； - 具备透明漏斗形粉罐； - 具备脚踏开关配置； - 水路、气路接口均带过滤器，过滤水中杂质和气路中的水分； - 配有1400mL大容量水瓶； - 工作过程微电脑全自动控制； - 内置变压器，内部水电分离； - 配备专用推车，便于安装和移动。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 脚踏开关; 1套. 3; 超声手柄; 1套. 4; 工作尖; 1套. 5; 喷砂手柄; 2套. 6; 限力扳手; 2套. 7; 粉罐; 2套. 8; 水瓶（600mL）; 1套. 9; 水瓶（1400mL）; 1套. 10; 牙周消毒盒; 2套. 11; 喷砂消毒盒; 1套. 12; 编织管; 1套. 13; 通针; 2套. 14; 过滤器; 2套. 15; 根管扳手; 2套. 16; 喷嘴; 1套. 17; 喷嘴扳手; 1套. 18; 说明书; 1套. 19; 保修卡; 1套. 20; 合格证; 1套. 二十、牙科微动力系统技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于口腔科使用。 - 技术参数 - 具备双水路：水箱可装蒸馏水或纯净水，配合内水道弯机使用；也可以直供灭菌冷却生理盐水，对应外水道弯机； - 可以插电即用，无需连接牙椅水、气； - 具备高性能无刷电机，扭矩3.5N·cm。马达空载转速1000—41000r/min，跳动＜0.02mm，噪音<50dB，冷光LED灯（照度>40000lx）； - 具备多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制均可通过多功能脚踏完成，防水等级满足手术室专用的防水等级要求； - 具备扳手式蠕动泵。有6档水量控制，100%水量时冷却水流量可达到120mL/min（拔牙模式）； - 冷却系统：内置风冷系统，高效冷却； - 具备彩色LCD触摸屏，按临床实际用途配备了“修复模式”和“拔牙模式”，玻璃屏幕易清洁，可擦拭消毒; - 适配16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机； - 有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专门的“冲洗”程序； - 消毒方式：马达可承受134℃高温高压灭菌； - 1：3拔牙手机和1：5修复手机均为光纤手机，LED恒光源可提供稳定照明； - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 盐水瓶挂钩; 1套. 3; 多功能脚踏; 1套. 4; 弯手机（1:5内水道）; 1套. 5; 弯手机（1:3外水道）; 1套. 6; 说明书; 1套. 7; 保修卡; 1套. 8; 合格证; 1套. 二十一、高速手机技术参数 - 数量：72套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于口腔科使用。 - 技术参数 - 最大扭力：20W（参考）； - 径向跳动：≤0.03㎜； - 工作噪音：≤65dB； - 手机结构：开放式机芯； - 冷却方式：三点出水； - 手机结构：开放式机芯、固结4孔； - 换针方式：按压式或其他更优的方式； - 工作转速：34--40万转/分钟； - 工作水压：0.2--0.23Mpa（参考）； - 工作气压：0.28--0.3Mpa（参考）； - 感控方式：防回吸； - 消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 高速手机; 72套. 2; 说明书; 72套. 3; 保修卡; 72套. 4; 合格证; 72套. 二十二、低速手机技术参数 - 数量：10套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于口腔科使用。 - 技术参数 - 接口标准：符合ISO3964标准（YY1012） - 弯机、直机径向跳动：≤0.08㎜（参考） - 工作噪音：≤70dB（参考） - 弯机机芯结构：筒夹式 - 马达转速：18000--20000转/分钟（参考） - 冷却方式：外出水接管 - 工作水压：0.2--0.23Mpa（参考） - 工作气压：0.28--0.30Mpa（参考） - 弯机可承受最高转速：40000转/分钟（参考） - 弯机换针方式：活动卡式或其他更优的方式 - 直机可承受最高转速：40000转/分钟（参考） - 接口方式：4孔（参考） - 消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌 - 可通配国际标准弯机、马达、直机 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 低速手机; 10套. 2; 说明书; 10套. 3; 保修卡; 10套. 4; 合格证; 10套. 二十三、口内扫描仪技术参数 - 数量：2套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于牙齿3D扫描。 - 技术参数 - 扫描头可高温高压消毒，循环使用次数≥150次； - 扫描头可翻转； - 扫描光源为LED； - 具备扫描帧数最高35 FPS； - 可显示牙齿局部颜色色号，并生成比色报告； - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 手柄; 1套. 3; 扫描头; 1套. 4; 说明书; 1套. 5; 保修卡; 1套. 6; 合格证; 1套. 二十四、五轴牙科雕铣机技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于牙齿雕铣。 - 技术参数 - 旋转轴工作角度：A360°，B+35°-90°（参考）； - 加工精度：0.01mm； - 刀库容量10个（参考）； - 加工时间：全冠＜15min，连桥＜30min（参考）； - 加工方式：无五轴联动，干式铣削； - 刀柄直径4mm（参考）； - 主轴转速：0-60000rmp； - 工作气压6.0-7.5bar（无水、无油）； - 可切削材料：氧化锆、蜡盘/PMMA、PEEK、复合材料； - 可加工材料厚度：10-30mm。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 铣刀; 1套. 3; 说明书; 1套. 4; 保修卡; 1套. 5; 合格证; 1套. 二十五、氧化锆烧结炉技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于口腔科使用。 - 技术参数 - 升温速率<120℃/min； - 频率50~60 HZ； - 容量≤150颗（参考）； - 最高温度1800℃。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 说明书; 1套. 3; 保修卡; 1套. 4; 合格证; 1套. 二十六、智能烤瓷炉技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于口腔科使用。 - 技术参数 - 最高温度1200℃（参考）； - 真空度≤-98 Kpa（参考）； - 升温速率0~150℃/min（参考）。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 说明书; 1套. 3; 保修卡; 1套. 4; 合格证; 1套. 二十七、口腔3D打印机技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于牙齿3D打印。 - 技术参数 - Z轴精度：0.01mm； - 打印精度：±0.025mm； - XY分辨率：2560*1620mm； - 打印厚度可调； - 配备投影屏； - 打印面积：涵盖81*128mm（参考） - 打印高度：150mm（参考） - 打印平台：涵盖81*140mm（参考） - 传输方式包含：U盘、WiFi等； - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 投影屏; 1套. 3; 打印平台; 1套. 4; 说明书; 1套. 5; 保修卡; 1套. 6; 合格证; 1套. 三、报价部份 1、报价清单（如有耗材需报价，说明是否为专用耗材） 序号; 设备名称; 品牌型号; 产地; 数量; 单价; 合计; 质保期; 设备使用年 限. 1; 口腔颌面锥形束计算机体层摄影; 1. 2; 牙科X射线机; 1. 3; 牙片宝; 1. 4; 综合治疗机; 16. 5; 静音空气压缩机; 3. 6; 静音负压机; 3. 7; 纯水微酸水一体机; 1. 8; 纯水机; 1. 9; 根管治疗马达; 5. 10; 根管长度测定仪; 8. 11; 热牙胶充填仪; 3. 12; 医用清洗消毒器; 1. 13; 空气消毒机; 15. 14; 移动柜; 13. 15; 光固化机; 10. 16; 手术显微镜; 2. 17; 种植机; 1. 18; 超声骨刀机; 1. 19; 超声喷砂牙周治疗仪; 4. 20; 牙科微动力系统; 1. 21; 高速手机; 72. 22; 低速手机; 10. 23; 口内扫描仪; 2. 24; 五轴牙科雕铣机; 1. 25; 氧化锆烧结炉; 1. 26; 智能烤瓷炉; 1. 27; 口腔3D打印机; 1. 含税含运费总价： 元. 2、耗材或易损耗配件报价表（请备注清楚对应的设备） 名称; 规格; 品牌型号; 产地; 数量; 单价; 是否专用; 广东省平台编码. 备注：请把报价单、彩页、产品说明书、技术参数响应表、厂家、配送公司及产品证件发去邮箱。 公司名称： （盖章） 联系人： 电 话：..