中山市陈星海医院有限公司 医用病床采购项目

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对“医用病床”进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加，公示期自2025年3月21日至2025年3月25日，文件下载网址：https://www.cxhyy.com/zbcg中山陈星海中西医结合医院官网。 一、采购项目编号：S2025020 - 二、采购项目名称: 医用病床 - 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）响应供应商依法取得医疗器械经营企业许可证，并且经营范围含相关医疗设备产品及服务； （四）响应供应商须提供该所投产品的医疗器械注册证（注册产品适用范围含相关设备）； （五）响应供应商必须出具合法的针对本项目的授权书（授权书可在预中标后五天内提供）； （六）配套使用耗材是广东省药品交易中心耗材交易系统中选产品，需提供产品编码。 （七）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年3月25日上午11：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（邮件标题请注明项目名称及编号）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：钟小姐 联系电话：0760-22586732 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 E-MAIL：cxhyy-hospital@163.com 中山市陈星海医院有限公司 2025年3月21日 《用户需求书》 医用病床技术参数 - 数量：12套 - 总体要求 - 具备医疗器械注册证 ； - 设备使用年限≥10年； - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于医院临床各类病房承载、监护和护理患者使用； - 技术参数 - 病床整体参考尺寸：2130±10mm×980±20mm×500mm； - 调节方式：手动控制 - 背部升降≥65° - 腿部升降≥30° - 床体承载重量 ≥200kg - 具备中控刹车装置、静音耐磨，稳定性好的大尺寸脚轮； - 床头床尾板：用优质纯ABS材料一次性成型，床头床尾板有锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，可兼作CPR急救，满足临床需求； - 护栏：护栏旋下时，略低于床垫，防止床垫移位，可防夹手，整体结构合理、坚固耐用，可消毒清洗。护栏横梁为铝合金材料； - 床板：床板采用厚度≥1.0mm 优质冷轧钢板，无拼缝、无包边，具有多孔设计，有多条加强骨，整床承载力度高，造型美观； - 具备点滴架插孔、引流袋挂和四角防撞胶； - 配备有点滴架，床头柜，床垫，杂物架，床上餐桌板。 - 提供病床检测报告，保证产品质量。 - 每套配置清单 序号; 名称; 数量. 医用病床; 1套. 床垫; 1套. 床头柜; 1套. 点滴架; 1套. 杂物架; 1套. 床上餐桌板; 1套. 中控静音脚轮; 1套. 说明书; 1套. 保修卡; 1套. 合格证; 1套. 四、报价单（如有耗材需报价，说明是否为专用耗材） 设备名称; 品牌型号; 产地; 数量; 单价; 质保期; 设备使用年限. 12套. 含税含运费总价： 元. 五、耗材或易损耗配件报价表（参考） 名称; 规格; 品牌型号; 产地; 数量; 单价; 是否专用; 广东省平台编码. 备注：请把报价单、彩页、技术参数响应表、厂家、配送公司及产品证件发去邮箱。 公司名称： （盖章） 联系人： 电 话：..