中山市陈星海医院有限公司 心电图机及动态心电图记录盒采购项目

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对“心电图机及动态心电图记录盒”进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加，公示期自2025年5月23日至2025年5月27日，文件下载网址：https://www.cxhyy.com/zbcg中山陈星海中西医结合医院官网。 一、采购项目编号：S2025041 - 二、采购项目名称: 心电图机及动态心电图记录盒 - 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）响应供应商依法取得医疗器械经营企业许可证，并且经营范围含相关医疗设备产品及服务； （四）响应供应商须提供该所投产品的医疗器械注册证（注册产品适用范围含相关设备）； （五）响应供应商必须出具合法的针对本项目的授权书（授权书可在预中标后五天内提供）； （六）配套使用耗材是广东省药品交易中心耗材交易系统中选产品，需提供产品编码。 （七）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年5月27下午14：30前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（邮件标题：项目名称+配送公司简称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：钟小姐 联系电话：0760-22586732 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 E-MAIL：cxhyy-hospital@163.com 中山市陈星海医院有限公司 2025年5月23日 《用户需求书》 动态心电记录盒技术参数 - 数量：3套 - 总体要求 - 具备医疗器械注册证 ； - 设备使用年限≥10年； - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于动态心电图信号的采集和存储； - 兼容医院已有的DMS动态心电分析系统； - 技术参数 - 根据导联线自动识别导联数； - 通道数≥12； - 全向多通道起搏采集，采样率≥10240 点/秒； - 心电采集采样率≥4096 点/秒； - USB 高速回放； - 电话心电传输； - 有特殊事件按钮、心电采集指示灯指示采集状况； - 支持晚电位数据采集； - 支持向量心电数据采集； - 电池供电； - 存储容量≥1G； - 可存储记录信息时间≥2天； - 内置闪存式防病毒记录器。 - 配置清单 序号; 名称; 数量. 动态心电记录器; 1套. 心电导联线; 1套. 配套背包; 1套. 限力扳手; 1套. 说明书; 1套. 保修卡; 1套. 合格证; 1套. 心电图机（心电工作站）技术参数 - 数量：2套 - 总体要求 - 具备医疗器械注册证。 - 设备使用年限≥10年。 - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月。 - 适用于动态心电图信号的采集和存储。 - 兼容医院已有的DMS动态心电分析系统。 - 技术参数 - 接收方式:蓝牙传输/有线式(可选配)。 - 采样频率:4096Hz。 - 导联:12导常规心电图导联 。 - 输入回路电流:各输入回路电流不大于0.1μA。 - 输入阻抗:各输入回路之间的输入阻抗不小于 5MΩ。 - 噪音电平:折合到输入端的噪声电压不大于 15 μVP-P。 - 标准灵敏度:10mm/mv,电源电压波动对灵敏度产生的误差不大于±5%。 - 耐极化电压:加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不大于±5%。 - 共模抑制比:不小于60dB。 - 幅度频率特性:0.5Hz~150Hz(+0.4dB、-3.0dB)。 - 低频特性:时间常数不小于3.2s。 - 抗共模抑制能力:不小于89dB。 - 接收器的接收距离:发射接收的有效距离在明视≥100m范围内。 - 具备多种心电图分析方法。 - 可以12导联采集并生成相应的心电图报告。 - 具备切屏打印功能。 - 具备数据库管理系统。 - 具备高精度的电子尺。 - 可与医院的HIS网络对接。 - 配置清单 ………… 序号; 名称; 数量. 心电工作站; 2套. 心电分析系统软件; 2套. 心电导联线; 2套. 向量扣; 2套. 台式主机（包括鼠标、键盘和显示器）; 1套. 笔记本电脑; 1套. 移动台车; 1套. 说明书; 2套. 保修卡; 2套. 合格证; 2套. 五、报价单（如有耗材需报价，说明是否为专用耗材） 设备名称; 品牌型号; 产地; 数量; 单价; 质保期; 设备使用年限. 动态心电记录盒; 3套. 心电图机（心电工作站）; 2套. 含税含运费总价： 元. 六、耗材或易损耗配件报价表（参考） 名称; 规格; 品牌型号; 产地; 数量; 单价; 是否专用; 广东省平台编码. 备注：请把报价单、彩页、产品说明书、技术参数响应表、厂家、配送公司及产品证件发去邮箱。 公司名称： （盖章） 联系人： 电 话：..