中山市陈星海医院有限公司 下肢关节康复器采购项目

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对“下肢关节康复器”进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加，公示期自2025年7月31日至2025年8月5日，文件下载网址：https://www.cxhyy.com/zbcg中山陈星海中西医结合医院官网。 一、采购项目编号：S2025095 - 二、采购项目名称: 下肢关节康复器 - 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）响应供应商依法取得医疗器械经营企业许可证，并且经营范围含相关医疗设备产品及服务； （四）响应供应商须提供该所投产品的医疗器械注册证（注册产品适用范围含相关设备）； （五）响应供应商必须出具合法的针对本项目的授权书（授权书可在预中标后五天内提供）； （六）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年8月5日上午11：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（邮件标题请注明项目名称及编号）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：钟小姐 联系电话：0760-22586732 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 E-MAIL：cxhyy-hospital@163.com 中山市陈星海医院有限公司 2025年7月31日 中山陈星海中西医结合医院 下肢关节康复器技术参数 - 数量：1套 - 总体要求 - 具备医疗器械注册证 ； - 设备使用年限≥8年； - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练。 - 技术参数 - 伸展角度调节范围：0～120°； - 屈曲角度调节范围：0～120°； - 角速度可调，范围≥0度/秒～2.5度/秒； - 大腿、小腿机架长度可调节，调节范围大； - 整机噪声≤65dB（A）； - 设备具备急停开关/按键； - 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 皮套; 1套. 3; 手控器; 1套. 4; 电源线; 1根. 5; 说明书; 1套. 6; 保修卡; 1套. 7; 合格证; 1套. …… 五、报价单（如有耗材需报价，说明是否为专用耗材） 设备名称; 品牌型号; 产地; 数量; 单价; 质保期; 设备使用年限. 1套. 含税含运费总价： 元. 公司名称： （盖章） 联系人： 电 话： 备注：请把厂家证件，配送公司证件，产品证件、彩页及技术参数响应表发去邮箱。..