中山市陈星海医院有限公司 膨腔泵、检查镜及手术器械采购项目

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对“膨腔泵、检查镜及手术器械”进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加，公示期自2025年8月15日至2025年8月18日，文件下载网址：https://www.cxhyy.com/zbcg中山陈星海中西医结合医院官网。 一、采购项目编号：S2025123 - 二、采购项目名称: 膨腔泵、检查镜及手术器械 - 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）响应供应商依法取得医疗器械经营企业许可证，并且经营范围含相关医疗设备产品及服务； （四）响应供应商须提供该所投产品的医疗器械注册证（注册产品适用范围含相关设备）； （五）响应供应商必须出具合法的针对本项目的授权书（授权书可在预中标后五天内提供）； （六）配套使用耗材是广东省药品交易中心耗材交易系统中选产品，需提供产品编码。 （七）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年8月18日下午15：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（邮件标题：项目名称+配送公司简称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：钟小姐 联系电话：0760-22586732 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 E-MAIL：cxhyy-hospital@163.com 中山市陈星海医院有限公司 2025年8月15日 《用户需求书》 膨腔泵、检查镜及手术器械技术数 - 一、总体要求 - 具备医疗器械注册证 ； - 设备使用期限≥5年或者消毒灭菌次数≥300次； - 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月； - 适用于宫腔镜手术使用。 二、技术参数 （一）宫腔镜一体镜（7Fr 3套） 1.镜体为镜鞘一体，插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道，与光学镜体间无缝隙； 2.要求7Fr的手术器械通道； 3.超广角镜头，视场角≥90°； 4.视向角≥22°、景深4mm-50mm（参考）； 5.插入部工作长度≤200mm，插入部最大宽度≤4.9mm，免扩宫； 6.插入部前端为圆滑无创； 7.可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等； 8.进出水口可根据手术需求360°旋转。 （二）内窥镜子宫膨腔泵 - ≥5英寸压力显示屏（1080P），可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等）； - 可调节预设压力， 压力控制精确； - 可调节预设流速； - 蠕动式泵头，6轴设计，出水平稳持续； - 具有自动提示功能及维修识别功能 ； - 具有器械校准功能； - 自带流速记忆功能； - 压力调节，可任意调节； - 流量调节，可任意调节； - 具有过压提示功能，当实际压力大于设置压力10mmHg并且持续5s后会触发，具有图形显示和声音提示； - 三、配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 膨腔泵; 1套. 2; 宫腔镜一体镜7Fr; 3套. 3; 宫腔镜配套手术器械（剪刀）; 3套. 4; 宫腔镜配套手术器械（异物钳）; 3套. 5; 宫腔镜配套手术器械（活检钳）; 3套. 6; 专用内窥镜消毒盒; 3套. 7; 说明书; 1套. 8; 保修卡; 1套. 9; 合格证; 1套. - 四、报价单 设备名称; 品牌型号; 产地; 数量; 单价; 质保期; 设备使用年限. 宫腔镜一体镜7Fr; 3. 宫腔镜配套手术器械（剪刀）; 3. 宫腔镜配套手术器械（异物钳）; 3. 宫腔镜配套手术器械（活检钳）; 3. 专用内窥镜消毒盒; 3. 膨腔泵; 1. 含税含运费总价： 元. 备注：请把报价单、彩页、产品说明书、技术参数响应表、厂家、配送公司及产品证件发去邮箱。 公司名称： （盖章） 联系人： 电 话：..