二 次 报 价

项目名称：膨宫泵、检查镜及手术器械

项目编号：S2025123

最新技术要求：

膨腔泵、检查镜及手术器械技术参数

- 数量：1套

- 总体要求

- 具备医疗器械注册证 ；

- 设备使用期限≥5年或者消毒灭菌次数≥300次；

- 设备（包括附属配置）交付时中标人应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过8个月；

- 适用于宫腔镜手术使用。

- 技术参数

（一）宫腔镜一体镜（5Fr：1套，7Fr：2套）

1.镜体为镜鞘一体，插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道，与光学镜体间无缝隙；

2.要求5Fr、7Fr的手术器械通道；

3.超广角镜头，视场角≥90°；

4.视向角≥22°、景深4mm-50mm（参考）；

5.插入部工作长度≤200mm，插入部最大宽度≤4.9mm，免扩宫；

6.插入部前端为圆滑无创；

7.可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；

8.进出水口可根据手术需求360°旋转。

（二）内窥镜子宫膨腔泵

- ≥5英寸压力显示屏（1080P），可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等）；

- 可调节预设压力， 压力控制精确；

- 可调节预设流速；

- 蠕动式泵头，6轴设计，出水平稳持续；

- 具有自动提示功能及维修识别功能 ；

- 具有器械校准功能；

- 自带流速记忆功能；

- 压力调节，可任意调节；

- 流量调节，可任意调节；

- 具有过压提示功能，当实际压力大于设置压力10mmHg并且持续5s后会触发，具有图形显示和声音提示；

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜一体镜7Fr | 2套 |
| 2 | 宫腔镜一体镜5Fr | 1套 |
| 3 | 宫腔镜配套手术器械（剪刀） | 3套 |
| 4 | 宫腔镜配套手术器械（异物钳） | 3套 |
| 5 | 宫腔镜配套手术器械（活检钳） | 3套 |
| 6 | 专用内窥镜消毒盒 | 3套 |
| 7 | 内窥镜子宫膨腔泵 | 1套 |
| 8 | 说明书 | 各1套 |
| 9 | 保修卡 | 各1套 |
| 10 | 合格证 | 各1套 |

- 五、响应供应商报价总表

| 设备名称 | 品牌型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 质保期 | 设备使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宫腔镜一体镜5Fr |  |  | 1 |  |  |  |
| 宫腔镜一体镜7Fr |  |  | 2 |  |  |  |
| 宫腔镜配套手术器械（剪刀） |  |  | 3 |  |  |  |
| 宫腔镜配套手术器械（异物钳） |  |  | 3 |  |  |  |
| 宫腔镜配套手术器械（活检钳） |  |  | 3 |  |  |  |
| 专用内窥镜消毒盒 |  |  | 3 |  |  |  |
| 膨腔泵 |  |  | 1 |  |  |  |
| 含税含运费总价： 元 |  |  |  |  |  |  |

供 应 商 名 称 ：（盖章）

供应商项目授权代表签：               联系电话：            日  期 :

符合资格的供应商只须于2025年8月19日上午11：00点前，将产品说明书及报价表发到邮箱：cxhyyjcs @163.com（请注明项目名称）逾期无效。

采购人名称、地址和联系方式： 
联系人：钟小姐

联系电话：0760-22586732
联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号

2025年8月18日